| ИТП-10 Руководство по эксплуатации 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 Тел.: (495) 221 60 64 (многоканальный) Факс: (495) 728 41 45 Hwww.owen.ruH Отдел сбыта: Hsales@owen.ruH Группа тех. поддержки: HUsupport@owen.ruU Введение Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя аналоговых сигналов измерительного универсального ИТП-10 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»). Прибор выпускается согласно ТУ 4217-022-46526536-2009 и имеет сертификат соответствия ГОСТ-Р. Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Прибор соответствует ГОСТ Р 52931 и относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации. При этом, по устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522 (МЭК 61326-1). Пример записи обозначения прибора в документации другой продукции, где он может быть применен: Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный ИТП-10 ТУ 4217-022-46526536-2009 Пример записи обозначения прибора при его заказе: ИТП-10 1 Назначение прибора Прибор предназначен для измерения и индикации физической величины (в частности давления), преобразованной в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА, в соответствии с ГОСТ 26.011. Прибор предназначен для использования в качестве измерителя-индикатора в составе с преобразователем, имеющим выходной унифицированный двухпроводный сигнал 4…20 мА и снабженным разъемом стандарта DIN 43650 (EN 175301-803). Прибор позволяет осуществлять следующие функции: измерять унифицированный двухпроводный токовый сигнал 4…20 мА; индицировать измеренное значение в заданном диапазоне; выбирать размерность индицируемого параметра, размерность подсвечивается соответствующим светодиодом; изменять параметры конфигурации: диапазон измерений, количество знаков после запятой и т.д.; устанавливать зависимость измеряемой величины от входного сигнала: линейную или корнеизвлекающую; устанавливать функцию демпфирования колебаний входного сигнала; устанавливать пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам изделия. 2 Технические характеристики и условия эксплуатации 2.1 Технические характеристики прибора Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 2.1. Таблица 2.1 – Характеристики прибора Наименование Значение Питание двухпроводная токовая петля 4…20 мА (падение напряжения не более 7 В) Диапазон преобразования и индикации входного сигнала, мА | от 3,8 до 22,5 Диапазон входного сигнала, обеспечивающий нормальное функционирование изделия, мА от 3,2 до 25 Пределы основной приведенной погрешности индикации, %, где N – единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений | ((0,2+N) Время установления показаний (при отключенном демпфировании), сек, не более 10 Время установления рабочего режима (после подачи питания), мин, не более 15 Степень защиты корпуса IP65 Габаритные размеры прибора, мм | (80x52x49)±1 Масса прибора, кг, не более 0,1 Средний срок службы, лет 12 2.2 Условия эксплуатации прибора По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения V2 по ГОСТ Р 52931-2008. По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008. При этом прибор эксплуатируется при следующих условиях: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; температура окружающего воздуха от минус 40 до +80 °С; верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. Примечание – Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, как относящиеся к требованиям безопасности. |  | 3 Устройство и работа прибора 3.1 Принцип действия Структурная схема прибора приведена на рисунке 3.1. Рисунок 3.1 – Структурная схема прибора Прибор содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для оцифровки измеренного сигнала в токовой петле. Оцифрованный сигнал поступает в микроконтроллер (МК), где осуществляется цифровая фильтрация сигнала, а также коррекция, масштабирование и вычисление квадратного корня (при необходимости). Полученное значение сигнала выводится на цифровой индикатор. 3.2 Устройство прибора Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для установки на преобразователь давления, например, ОВЕН ПД100 или другой прибор, имеющий присоединительный разъем стандарта DIN 43650 и выходной сигнал двухпроводной токовой петли 4…20 мА, в соответствии с ГОСТ 26.011. Габаритные и установочные размеры прибора приведены в Приложении А. На рисунке 3.2 приведен внешний вид прибора. Рисунок 3.2 – Внешний вид прибора На лицевой панели расположены элементы управления и индикации: четырехразрядный цифровой индикатор, предназначенный для отображения значений измеряемой величины и функциональных параметров прибора; светодиоды красного свечения, сигнализирующие о размерности выводимого на индикацию параметра; кнопка , предназначенная для входа в режим настройки параметров прибора, а также для записи новых установленных значений в энергонезависимую память прибора; кнопка , предназначенная для выбора программируемого параметра и увеличения его значения. При удержании кнопки скорость изменения возрастает; кнопка , предназначенная для выбора программируемого параметра и уменьшения его значения. При удержании кнопки скорость изменения возрастает. Примечание – приведенные на шильдике единицы измерения отображаемого параметра могут быть изменены по заказу потребителя. 4 Меры безопасности По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к изделиям класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75. При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей». Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п. Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации. 5 Монтаж прибора на объекте и подготовка к работе 5.1 Монтаж прибора Прибор монтируется непосредственно на преобразователе между вилкой и кабельной розеткой (см. рисунок 5.1). Конструкция прибора предоставляет возможность вращать индикатор в двух плоскостях на 360о с шагом 90о (см. рисунок 5.2), что позволяет подобрать необходимое положение для комфортного снятия показаний. Для разворота прибора в горизонтальной плоскости необходимо с помощью отвертки извлечь розетку из нижней части корпуса и развернуть на необходимый угол (см. рисунок 5.3). Для вращения в вертикальной плоскости, следует отвернуть винты крепления индикации и закрепить панель индикации под необходимым углом (см. рисунок 5.4). Для удобного расположения вилки кабеля питания необходимо частично отвернуть гайку крепления вилки на верхней части прибора и развернуть вилку на требуемый угол, затем затянуть гайку (см. рисунок 5.5). Рисунок 5.1 5.2 Подготовка к работе Согласно заводским установкам, прибор при подаче питания индицирует значение тока в петле 4…20 мА. Для установки диапазона индикации и настройки других параметров, необходимо перевести прибор в режим настройки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок 5.2 Рисунок 5.3 Рисунок 5.4 Рисунок 5.5 Структурная схема режима настройки параметров прибора приведена на рисунке 5.6. Прибор предоставляет возможность изменять следующие параметры: Включение/выключение защиты паролем от несанкционированного доступа к редактируемым параметрам. При отключенной защите при входе в режимы настройки и установки «нуля» (см. п. 5.3) ввод пароля не запрашивается. Выбор единицы измерения. Выбранная единица измерения будет индицироваться соответствующим светодиодом во время работы прибора в основном режиме индикации. Выбор единицы измерения (за исключением «%») не масштабирует сигнал, для этого необходимо задать верхний и нижний пределы индикации. Выбор положения десятичной точки. Определяет положение десятичной точки при индикации сигнала в пределах выбранного диапазона индикации. Выбор нижнего предела индикации. Выбранное значение будет соответствовать 4 мА входного сигнала. Выбор верхнего предела индикации. Выбранное значение будет соответствовать 20 мА входного сигнала. Выбор времени демпфирования. Выбирается постоянная времени низкочастотного фильтрования для сглаживания колебаний измеряемого сигнала. Включение/выключение функции извлечения корня. Предназначена для линеаризации квадратичной зависимость индикации от входного сигнала. Внимание! Возврат в основной режим индикации осуществляется длинным нажатием кнопки (5 сек) или по таймауту (отсутствие нажатия любой кнопки в течение 15 сек). Рисунок 5.6 6 Техническое обслуживание Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть месяцев и состоит в проверке крепления прибора, винтовых соединений, а также удалении пыли и грязи с прибора. При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 4. 7 Маркировка прибора На каждый прибор наносятся: товарный знак; наименование прибора; знак утверждения типа средств измерений; степень защиты (код IP) корпуса по ГОСТ 14254; заводской номер прибора; штрих-код. |  | 8 Упаковка прибора Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89. Упаковка изделий при пересылке почтой по ГОСТ 9181-74. 9 Транспортирование и хранение Транспортирование прибора в упаковке допускается при следующих условиях: температура окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций; относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги; транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта; транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках. Хранение прибора в упаковке допускается при следующих условиях: температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С; относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 °С; хранить прибор необходимо в картонной таре в закрытых отапливаемых помещениях; воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и газов. 10 Комплектность Прибор 1 шт. Паспорт 1 экз. Руководство по эксплуатации 1 экз. Гарантийный талон 1 экз. Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз. Винт крепежный М3х105 1 шт. Примечание - Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте на прибор. Приложение А. Габаритные чертежи прибора Рисунок А.1 – Габаритные и установочные чертежи прибора Приложение Б. Схема подключения прибора Рисунок Б.1 – Схема подключения прибора Приложение В. Заводские установки параметров Таблица В.1 – Заводские установки параметров Параметр Заводское значение Пользовательское значение PS On Unit 0 Di.P --.-- Di.Lo 4.00 Di.Hi 20.00 Td 0 59rt OFF Рег. № 1394 Зак. № |